## Sheet1
Parameters for DST Horizontal Echelle Spectrograph
2004-12-13
SPINOR: Sarnoff
Wavelength | 8662 | Å |  | l
Slit width | 50 | microns |  | b
Focal length | 3040 | mm |  | L
Lines/mm | 308.5714 | 0.0032407 | 5 | 1/d | d
Spectral Pixel size | 16 | microns |  | p
Spatial Pixel size | 16 | microns
Grating length | 206 | mm |  | W
Blaze angle | 52 | deg
Incident Angle | 55.5 | deg |  | i
Order | 6 |  |  | m
slit length | 20 | mm |  | 2*h
Image scale at slit | 133 | mm/arc-sec
Slit spatial sample | 0.37594 | arc-sec
Detector spatial pixels | 450 | pixels
Detector spatial length | 7.2 | mm
Detector spectral pixels | 512 | pixels
Detector spectral length | 8.192 | mm
Chosen f/# | 36
Projected Grating Width | 126.8263 | mm |  | pw=Wcos(blaze)
Geometrical Width | 84.4444 |  |  | gw=fl/f#
Diffraction Width | 105.3299 |  |  | dw=2*l/b |  | 49.8 | 50.6
Illumination Width | 135.0009 |  |  | iw=sqrt(gw^2+dw^2)
Effective Width | 126.8263 |  |  | lesser of iw and pw |  | 48.3 | 46.77 | 51.7
Required Grating Length | 205.9549
Required Grating Height | 104.4444
Reflection angle | 51.2222 | deg | -4.2778 | q = asin ( m l /d - sin(i) ) |  | 7424.5714 | 10394.4
Slit Magnification | 0.90437 |  |  | M=cos(i)/cos(q) |  | 6496.5 | 12993
Resolving Power | 372805.2645 |  |  | R = W(sin(i)+sin(q)) /l |  | not correct need eff.
Camera Lens fl | 1000 | mm |  | l
Dispersion | 2956130.5267 | m/m |  | lmd/cos(q)
| 0.29561 | microns/mÅ |  | D
Diffraction Resolution | 23.2347 | mÅ |  | l/R
Spectral pixel width | 54.1248 | mÅ/pixel |  | p/D | l
Spectral slit width | 50.3173 | mÅ |  | l*b*M/DL
Spectral Resolution | 77.4673 | mÅ |  | RSS
Spectrum length | 27.7119 | Å
Spectrum curvature | 1.4093e-05 | radians |  | sec(q) m l a^2 / 2d
| 42.843 | microns |  | where a = h/L
| 0.85686 | pixels |  |  |  |  | pixels
Spatial coverage | 149.5338 | arc-sec | 164.5714 | cube size | 15.4795 | mm | 397.76
Spatial Pixel size | 0.36571 | arc-sec
Grating Efficiency | 0.94891 |  |  | i = sin(x)/x
Shading | 0.90084 |  |  | where x = p m [cos(blaze) -
Total | 0.85481 |  |  | sin(blaze)/tan((i+q)/2)]
0.558
shade = 1. - sin(q - blaze)/sin(90. - blaze)
|  |  |  | 0.90084 | incidence
|  |  |  | 0.97795 | reflection
0.90084